| ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема "ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ И ОБЛУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ". |  |
| --- | --- |

Тема "ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ  РАДИАЦИОННОЙ  И  ХИМИЧЕСКОЙ  РАЗВЕДКИ, КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ И ОБЛУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ".

| УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: | Изучить ТТХ и порядок подготовки приборов к работе, работу приборов. Слушатель должен знать: -назначение ТТХ, общее устройство и принцип работы приборов, подразделения и средства ГО предназначенные для контроля радиационной и химической обстановки на объекте; -уметь: готовить приборы к работе, снимать показания приборов; -быть ознакомлен: с порядком эксплуатации и хранения приборов, с документацией по дозиметрическому и химическому контролю на объекте |
| --- | --- |
| ВРЕМЯ: | (3)2 часа |
| МЕСТО: | Учебный класс. |
| МЕТОД: | Практическое занятие. |

### УЧЕБНЫЕ  ВОПРОСЫ  И  РАСЧЕТ  ВРЕМЕНИ

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ВОПРОСОВ | #### ВРЕМЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  | 5 минут |  |
| 1. Проверка наличия обучаемых, готовность их к занятиям. 2. Доведение темы, цели и учебные вопросы занятия. 3. Довести необходимую литературу, используемую при подготовке к данной теме. |  |  |  |
|  | ###### ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |  | 80 минут |
| 1. | Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля, подготовка их к работе, проверка работоспособности и порядок проведения измерений. |  | 40 минут |
| 2. | Приборы химической разведки. Определение ОВ и АХОВ. Практическая работа с приборами. |  | 25 минут |
| 3. | Организация и осуществление дозиметрического и химического контроля на объекте, документация по радиометрическому и химическому контролю. |  | 15 минут |
| ###### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  | 5 минут |
|  | - Подведение итогов занятия 2. Разбор возникших вопросов |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 90 минут |

ЛИТЕРАТУРА:

| 1. | Техописание и инструкция по эксплуатации приборов: ДП-5В; ИМД-5; ВПХР; ИД-11; ИД-0,2 и Белла, Сосна, Мастер, ДКС-0,4; ИРД; ДРГ – 01Т1 |
| --- | --- |
| 2. | Положение о дозиметрическом и химическом контроле в ГО Воениздат – 1981 г. |
| 3. | Радиоактивные загрязнения и их измерение. Энергоатомиздат –89г. |

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Приборы: ИМД-5; ДП-5В; ДП-64; ИЛ-11; ИД-0,2; ИД-1; Белла; Мастер;

ИРД; ДСК- 0,4; Сосна; СРП-68-01; РСКБ – 104; ДБГ – 01Н.

Схемы : 5 шт.

Кинофильмы – дозиметрический  контроль – 82 г.;

- дозиметрический  контроль  в  зоне  аварии АЭС – 88 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Материал изучается на одном занятии в течение 3-х часов, при повторном

обучении слушателей – 2 часа..

Перед изучением материала напомнить слушателям о дозах обучения, единицах измерения, единицах измерения ионизирующих излучений, или провести по этим вопросам контрольный опрос. Занятия проводить по 2-м вариантам:

- Занятия проводить по учебным местам.

На каждом учебном месте работают 3-5 человек, в зависимости от количества слушателей. Учебные места организуются в количестве 4-6:

| Учебное место №1 | - | ИМД-5, ДП-5В. |
| --- | --- | --- |
| Учебное место №2 | - | Белла, ДГБ-01Н, Мастер, ИРД. |
| Учебное место №3 | - | Анри – 01-02 (сосна), ДКС-04. |
| Учебное место №4 | - | СРП-68-01, ИД-02, ИД-11. |
| Учебное место №5 | - | ВПХР; УГ-2; ППХР. |

Смену мест занятий на учебных местах проводить по команде руководителя, через каждые 20 минут, в течение 5 минут объяснить порядок дозиметрического и химического контроля и ведение документации. Оставшиеся 15 минут использовать для опроса слушателей по изученной теме.

При проведении 2-х часового занятия, на каждое учебное место выделить по 15-20 минут. Количество учебных мест можно уменьшить, тем самым увеличить время работы на одном учебном месте. Особое внимание слушателей обратить на проверку работоспособности приборов.

- При проведении занятия по 2-ому варианту, преподаватель каждый прибор демонстрирует слушателям, объясняет общее устройство ТТХ, порядок подготовки к работе, проверку работоспособности, работу прибора. Дает под запись основные вопросы. В конце занятия проводит опрос слушателей по теме.

В часы самоподготовки рекомендуется (накануне занятия) показ кинофильмов и подготовка слушателей для работы руководителями на учебных местах.

ВВЕДЕНИЕ

Задачи дозиметрии. Основная задача дозиметрии в ГО – выявление и оценка степени опасности ионизирующих излучений для населения, войск и невоенизированных формирований ГО в целях обеспечения целесообразными действиями в различных условиях радиационной обстановки.

С ее помощью осуществляется обнаружение и измерение радиоактивного излучения (уровня радиации) для решения задач по обеспечению жизнеспособности населения и успешному проведению аварийно-восстановительных работ в очагах поражения; измерение степени зараженности различных объектов для определения необходимости и полноты проведения дезактивации и санобработки, а также для определения пригодности зараженных продуктов, воды и кормов к потреблению; измерение доз облучения в целях ограничения переоблучения и определения работо- и жизнеспособности населения и отдельных людей в радиационном отношении. Лабораторное измерение степени зараженности РВ продуктов питания, воды, кормов. Разведывательные формирования оснащаются средствами радиационной и химической разведки. Для успешного выполнения задач по ведению разведки, личный состав формирований должен знать основы дозиметрии, устройство и принцип действия приборов разведки, уметь ими правильно пользоваться, содержать в постоянной готовности и бережно их хранить.

При изучении данной темы вам необходимо использовать знания, полученные при изучении тем 10,11.

| I УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: | «ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ И ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. ПОДГОТОВКА ИХ К РАБОТЕ, ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ». |
| --- | --- |

Дозиметрические приборы предназначены для определения уровней радиации на местности, степени заражения одежды, кожных покровов человека, продуктов питания, воды, фуража, транспорта и других различных предметов и объектов, а также для измерения доз радиоактивного облучения людей при их нахождении на объекте и участках, зараженных радиоактивными веществами.

Измеритель мощности дозы ИМД-5 предназначен для измерения мощности поглощенной дозы гамма-излучений и обнаружения бета излучения.

Диапазон измерений поглощенной дозы гамма-излучений от 0,05 мрад/2 до 200 р/ч. в диапазоне 0084 Мэв (тулий-170) до 125 Мэв (кольбат-60).

Прибор обеспечивает индикацию плотности потока бета излучения в пределах от 50 до 50000 бета частиц/мин. кв. см с энергией 227 Мэв.

Погрешность измерений +30 градусов.

Диапазон рабочих температур +50 градусов в условиях относительной влажности 100% при температуре +25 градусов;

+10% от измеренного значения в нормальных условиях на каждые 10 градусов изменения температуры от 20 до 50 градусов;

+5% от измеренного значения в нормальных условиях на каждые 10 градусов изменения температуры от –50 до +20 градусов.

Диапазон измерений прибора разбит на 6 поддиапазонов

( 200,х1000; х100; х10; х1; х01).

| Поддиапазон | Положение переключателя | Шкала прибора | Пределы измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0-200 | Рад/ч 5-200 |
| 2 | Х 1000 | 0-5 | Мрад/ч 500-5000 |
| 3 | Х 100 | 0-5 | Мрад/ч 50-500 |
| 4 | Х 10 | 0-5 | Мрад/ч 5-50 |
| 5 | Х 1 | 0-5 | Мрад/ч 0,5-5 |
| 6 | Х 0,1 | 0-5 | Мрад/ч 0,05-0,5 |

Диапазон бета излучений разбит на 3 поддиапазона.

| Поддиапазоны | Положение переключателя | Шкала прибора | Пределы индикации Бета частиц/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Х 10 | 0-5 | 5000-50000 |
| 5 | Х 10 | 0-5 | 500-5000 |
| 6 | Х 10 | 0-5 | 50-500 |

Время измерений не превышает:

На 1,2 поддиапазонах 30 сек;

На 3,4,5,6 поддиапазонах 45 сек.

Питание прибора 2 элемента А-343, напряжение не более 3В.

Комплект питания обеспечивает непрерывную работу в нормальных условиях в течение 100 часов, если срок хранения питания не более одного месяца. Масса прибора – 3,5 кг, масса с ящиком не более 9 кг.

Состав прибора:

- измерительный пульт;

- блок детектирования (зонд) с гибким кабелем (1,2 м), на блоке контрольный источник 5 типа Б-8;

- делитель напряжения;

- телефон ТГ-7М;

- удлинительная штанга;

- футляр с ремнями;

- комплект ЗИП;

- документация;

- укладочный ящик.

Измерительный пульт

На передней панели размещены:

- микроамперметр;

- переключатель поддиапазонов;

- кнопка сброса показаний;

- кнопка подсвета шкалы;

- гнездо включения телефона;

- крышка блока питания.

Блок детектирования (зонд)

Герметичен, цилиндрической формы, в нем расположена плата, на которой размещены горизонтально счетчики и другие схемы.

Блок детектирования имеет поворотный экран, который фиксируется на корпусе блока в положении бета, гамма и ______ треугольник. В положении ___

Треугольник против окна устанавливается контрольный источник 5 типа Б-8.

Делитель напряжения

Позволяет осуществить питание прибора от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 или 27 вольт, в зависимости от положения перемычек. Делитель снабжен кабелем длиной 10 метров для подключения к источнику питания. Делитель крепится в отсеке питания невыпадающим винтом.

Кабель используется во время работы прибора при температуре ниже 40 градусов.

Удлинительная штанга имеет раздвижное устройство, которое позволяет менять ее длину от 450 до 750 мм (ДП-5В от 450 до 720 мм).

Укладочный ящик предназначен для транспортирования и хранения полного комплекта прибора.

Объяснить назначение футляра и документации прибора и отличительные особенности устройства приборов ДП-5В (А,Б).

Например, питание прибора состоит из трех элементов типа КВ-1 (один из которых используется только для подсвета шкалы микроамперметра для работы в условиях темноты). Комплект питания обеспечивает работу прибора не менее 55 часов, при использовании свежих элементов (срок хранения не более одного месяца).

Делитель напряжения для ДП-5В (А, Б) позволяет осуществлять питание прибора от внешнего источника тока напряжением 3,6,12 вольт в зависимости от положения перемычек.

Масса: ДП-5В – 3,2 КГ, дп-5 – 2,9 кг.

Объясняя подготовку ИМД – 5 к работе и порядок работы в ходе объяснения довести до слушателей особенности подготовки проверки приборов ДП-5В (А, Б).

Подготовка ИМД-5 к работе.

- Извлечь прибор из ящика, присоединить штангу к блоку детектирования.

- Провести внешний осмотр прибора, пристегнуть к футляру поясной и плечевой ремни.

- Установить ручку переключателя поддиапазонов в положение «0» ВЫКЛЮЧЕНО и подключить источник питания.

- Поставить ручку переключателя в положение ________ (контрол. режима).Стрелка должна находиться в режимном секторе, если стрелка не отклоняется – заменить питание.

- Проверить освещенность шкалы.

- Подключить телефон.

- Установить ручку переключателя поддиапазонов последовательно с 1 по 6-й. Проверить работу прибора на 2,3,4,5 поддиапизонах с помощью контрольного источника, укрепленного на поворотном экране блока детектирования.

- Проверить работу по щелчкам в телефоне. При этом стрелка микроамперметра  должна зашкаливать на 6 и 5 поддиапазонах. Отклониться на 4-м, а на 3-2-м может не отклоняться из-за недостаточной активности контрольного источника. На 6-м поддиапазоне щелчки могут прерываться из-за большой активности контрольного источника для 6-го поддиапазона.

- Сравнить показания прибора на 4-м поддиапазоне с показанием, записанном в формуляре раздел 13. Нажать кнопку СБРОС и при этом стрелка амперметра станет на 0 шкалы.

- Повернуть поворотный экран блока детектирования в положение гамма-измерение.

- Поставить ручку переключателя в положение _____. Прибор к работе готов.

Порядок работы:

- Измерение мощности гамма-излучения.

- В положение гамма поставить экран блока детектирования. Прибор измеряет мощность дозы гамма-излучения на 1 поддиапазоне по шкале 0-200, на остальных – по шкале 0-5 и умножаются на коэффициент соответствующего поддиапазона: х1000, х100, х10, х1, х0,1.

- Определение зараженности радиоактивными веществами поверхности различных объектов проводится путем измерения мощности дозы гамма-излучения этих объектов на расстоянии 1-1,5 см от поверхности.

Индикация бета- излучения.

- При повороте экрана блока детектирования в положение бета, прибор является индикатором для обнаружения бета-излучения.

- Поднести блок детектирования к поверхности на 1-1,5 см. Установить ручку переключателя в положение х10, х10, х10  до отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы.

- В положении бета экрана блока детектирования измеряется мощность дозы суммарного бета-гамма излучения.

- Увеличение показаний прибора в положении бета экрана по сравнению с показаниями в положении гамма свидетельствуют о наличии примерной величины плотности потока бета-излучения. Указанная величина может быть использована для оценки степени зараженности различных поверхностей.

- При индикации бета-излучения в случаях расхождения показаний прибора в положении экрана блока детектирования гамма и бета менее чем 20% - вывод о наличии бета-излучения недостаточен.

- Выключить прибор, провести его дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию.

Индикатор-сигнализатор ДП-64  предназначен для постоянного наблюдения и сообщения о радиоактивном заражении местности.

Состоит из пульта сигнализации и блока детектирования.

Блок детектирования работает при температуре от -40 градусов до +50 градусов. Влажность 95-98%.

Прибор работает в следующем режиме и обеспечивает звуковую и световую сигнализацию при достижении уровня радиации от 0,2 р/ч с энергией 0,008 до 1,25 Мэв.

Энерционность работы сигнализации не превышает  - 3 секунды.

Питание 127, 220В постоянного тока с частотой 50 Гц и от аккумуляторной батареи 6В. Прибор работоспособен через 30 секунд после включения. Масса 5 кг, в упаковке – 5,5 кг.

Рассказать и показать порядок проверки прибора и работу прибора.

Бортовой рентенометр ДП-3 (ДП-3Б).

Назначение.

Для измерения мощности дозы гамма-излучений на местности с подвижных объектов.

Технические данные.

Диапазон измерений                                    0,1-500 р/ч

Погрешность измерений                              +10%

(+15% на 1 поддиапазоне)

Диапазон рабочих температур                   -40 градусов…+50 градусов

Масса                                                            4,4 кг.

Устройство прибора

Прибор имеет:

- измерительный пульт;

- выносной блок;

- соединительные кабели;

- ЗИП.

Измерительный пульт.

На передней панели пульта размещены:

- микроамперметр;

- переключатель поддиапазонов;

- лампа световой индикации;

- патрон с лампой подсвета шкалы;

- указатель положения переключателя;

- кнопка «Проверка» (у Прибора ДП-3В);

- патрон с запасной лампочкой (только у прибора ДП-3).

Диапазон измерений (0,1-500 р/ч) разбит на 4 поддиапазона (х1; х10; х100, 500).

Переход с поддиапазона на поддиапазон осуществляется поворотом ручки переключателя. На I, II, III поддиапазонах отсчет показаний производится по верхней шкале (0-1 р/ч) с умножением на соответствующий коэффициент. На IV поддиапазоне - отсчет показаний по нижней шкале (0-500 р/ч).

Питание прибора от бортовой сети напряжением 26 или 12 В.

Подготовка прибора к работе.

Подготовка прибора к работе производится в следующей последовательности:

- произвести внешний осмотр;

- установить блок на рабочем месте;

- переключатель сети поставить в нужное положение (26 или 12 В);

- подключить сетевой кабель;

- переключатель поддиапазонов поставить в положение «Вкл» («Пр» у прибора ДП-3);

- при этом загорается лампочка подсветки шкалы и переключателя поддиапазонов;

- проверить работоспособность нажатием кнопки «Проверка» (ДП-3В);

- стрелка должна установиться в диапазоне 0,4 – 0,8 деления шкалы и 3-4 раза в секунду будет вспыхивать сигнальная лампочка;

- в положении «х1», «х10», «х100», «500» наличие звуков высокого тона.

Измеритель дозы ИД-0,2 (дозиметр).

Дозиметр обеспечивает измерение поглощенной дозы гамма-нейтронного излучения в диапазоне от 0 до 200 мрад с мощностью дозы до 50 мрад/с при энергиях гамма-излучения от 0,05 до 2,2 Мэв и тепловых нейтронов.

Отсчет измеряемых доз производится в миллиардах.

Основная относительная погрешность измерений поглощенной дозы гамма-излучения не превышает +20% в диапазоне от 20 до 200 мрад по гамма-излучению источника кобальт – 60.

Измерение поглощенной нейтронной дозы обеспечивается заданной чувствительностью детектора дозиметра к тепловым нейтронам, равной (2,5 +20%)х10  нейтр/кв.см рад в нормальных условиях.

Примечание. Нормальными условиями считаются температура окружающей среды 20+5 градусов, атмосферное давление 84-105 кПа (630-795 мм рт. столба), относительная влажность воздуха 30-80%.

Зарядка дозиметра производится от зарядного устройства ЗД-6 или другого источника  постоянного напряжения, имеющего плавную регулировку напряжения в пределах от 180 до 250 в.

Самозаряд дозиметра не превышает:

А) В нормальных условиях

За 24 часа                                             - 1 деления;

Б) В нормальных условиях

За 150 часов                                           - 3 деления:

В) В условиях температуры

40 градусов за 24 часа                           - 2 деления;

г) В условиях температуры

минус 20 градусов за 4 часа                      - 2 деления;

Д) В условиях относительной

влажности воздуха 95% при

температуре 35 градусов за 48 часов         - 4 деления.

Дозиметр обеспечивает работоспособность после пребывания в условиях предельных температур минус 50 и плюс 60 градусов.

Износоустойчивость диафрагмы обеспечивает не менее 10000 циклов зарядки дозиметра.

Масса комплекта и дозиметра не превышает следующих значений:

| А) комплекта | - | 650 г; |
| --- | --- | --- |
| Б) дозиметра | - | 32 г. |

Устройство и принцип работы.

Дозиметр конструктивно выполнен в форме авторучки и состоит из микроскопа, ионизационной камеры, электроскопа, изолятора, корпуса и контактной группы.

Шкала имеет 20 делений с оцифровкой «0», «100» и «200» мрад. Цена одного деления 10 мрад.

Дозиметр требует особо бережного обращения с ним: нельзя допускать ударов и падений, что может привести к выходу их из строя. При переобучении дозиметров дозами порядка 200 Р или потоком нейтронов порядка 10  нейтр/кв.м для восстановления параметров необходимо выдержать дозиметры в течение 150 часов при температуре 50 градусов.

Подготовка к работе и порядок работы.

Для приведения дозиметра в рабочее состояние его следует зарядить.

Порядок зарядки дозиметра на зарядном устройстве следующий:

А) поверните ручку зарядного устройства против часовой стрелки до упора;

Б) вставьте дозиметр в зарядно-контактное гнездо зарядного устройства;

В) направьте зарядное устройство зеркалом на внешний источник света;

Г) добейтесь максимального освещения шкалы поворотного зеркала;

Д) нажмите на дозиметр и, наблюдая в окуляр, поворачивайте ручку зарядного устройства по часовой стрелке до тех пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не перейдет примерно на 2 деления левее «0», после этого выньте дозиметр и коснитесь пинцетом или металлической палочкой контакта дозиметра для снятия заряда с диафрагмы;

Е) проверьте положение нити на свет: при вертикальном положении нити ее изображение должно быть на «0».

Чтобы исключить влияние прогиба нити на показания дозиметра, отсчет необходимо производить при вертикальном положении изображения нити.

Необходимо учесть, что при длительном наборе поглощенной дозы показания дозиметра увеличиваются за счет влияния самозаряда.

Комплект ИД1

Предназначен для измерения поглощенной дозы гамма-нейтронного излучения в интервале температур +50 градусов, при относительной влажности воздуха до 98%.

Диапазон измерения от 20 до 500 рад с мощностью дозы до 360000 рад/ч.

Цена одного деления ______ рад.

Самозаряд не превышает

- за 24 часа                       -                    1 деление

- за 150 часов                   -                    2 деления

Объяснить и показать также комплекты ДП-22В (ДП-24).

ДКП-50А – диапазон измерений от 2 до 50 р. при мощности экспозиционной дозы от 5 до 200 р/ч. Цена одного деления – 2 рентгена.

Диафрагма дозиметра выдерживает не менее 100000 циклов зарядки.

ЗД-5 обеспечивает непрерывную работу прибора (от источника питания) в течение 30 часов.

Дозиметр ДРГ-01Т1 – цифровой широкодиапазонный носимый2 дозиметр МЭД фотонного излучения. (Мощность эквивалентной дозы).

Дозиметр предназначен для измерения МЭД на рабочих местах, в смежных помещениях и на территории предприятий, использующих РВ и другие источники ИИ, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения на АЭС, кроме того, дозиметр может быть использован для контроля эффективности биологической защиты, радиационных упаковок и радиационных отходов, а также для измерения МЭД в период возникновения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. Может быть использован населением для самостоятельной оценки РО.

Дозиметр применяется для оперативного группового контроля мощности ЭД работниками служб радиационной безопасности, дефектоскопических лабораторий, СЭС и т.д.

Дозиметр обеспечивает измерение МЭД в двух режимах работы: режим «Поиск», режим «Измерение».

В режиме «Измерение МЭД в диапазоне от 0,010 мр/ч  + 9,999 р/ч с разбивкой на два поддиапазона:

I - от 0,01+9,999 мр/ч (0,01 р/ч + 10 мр/ч)

II - от 0,01+9,999 р/ч (0,01 р/ч + 10 р/ч).

В режиме «Поиск» МЭД в диапазоне от 0,1 мр/ч до 99,99 Р/ч с разбивкой на  два поддиапазона:

I – от 0,1+99,99 мр/ч (0,1 мр/ч + 10 мр/ч)

II – от 0,1+99,99 р/ч (0,1 Р/ч  10 р/ч).

Время измерения в режиме “Измерение” не превышает 25 секунд, в “Поиск” – 2,5 секунды.

Погрешность в режиме “Измерение” +15%

«Поиск»       +30%.

Питание – элемент «Корунд».

Подготовка к работе.

- Произвести внешний осмотр.

- Установить батарею «Корунд», соблюдая полярность.

- Включить дозиметр, для чего переключатель поддиапазонов в мр/ч или Р/ч, а переключатель режимов работы в «Контроль».

- Нажать кнопку «Сброс».

- На табло при правильном функционировании счетных устройств дозиметра и пригодности источника питания должно отображаться число 0513 + 1.

- Прибор готов к работе.

Дозиметр ДБГ-06Т

Предназначен для измерения мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения с цифровой индексацией показателя.

Предназначен для измерения МэквД окружающей среды или МэкспД на рабочих местах в смежных помещениях и на территории предприятий, использующих РВ и др. ИИ, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения на АЭС, а также населением для самостоятельной оценки РО.

Дозиметр обеспечивает измерение мощности дозы в двух режимах работы «Поиск» и «Измерение».

В режиме «Измерение» обеспечивает измерение мощности экв. Дозы окружающей среды в диапазоне (,010+99,99 мкэв/ч, как и «Сосны») или мощности экспозиционной дозы в диапазоне (0,010 + 9,999 мр/ч) (0,01 мр/ч + 10 мр/ч).

В режиме «Поиск» обеспечивает измерение МэквД окружающей среды в диапазоне (от 1,0 + 999,9 мкзв/ч) или Мэксп.Д (от 0,10 + 10 мр/ч).

Погрешность в режиме «Измерение»  +15%

«Поиск»         +30%.

-+\,Питание: гальванический элемент типа «Корунд» (возможно использование батареи аккумуляторов 7Д-0,115-).

Всего в корпусе прибора 4 газоразрядных счётчика с различными корректирующими фильтрами по два для регистрации уровней Мэкв.Д. и Мэксп Д. Тип счетчиков – СВМ-20.

Подготовка к работе.

- Внешний осмотр.

- Установить в отсеке «Питание» гальванический элемент «Корунд».

- Включить дозиметр переключатель в 1 из диапазонов мкЗв/ч или мр/ч, а переключатель режимов в «контр.».

- Нажать кнопку «Сброс».

При правильном функционировании счетных устройств дозиметра и пригодности источника питания на табло д.б. устройство отображает число 0515 (без учета занятых).

Если так – прибор готов к работе.

Дозиметр-радиометр бытовой АНРИ-01-02 «Сосна»

Предназначен для индивидуального использования население с целью контроля РО на местности, в жилых и рабочих помещениях в том числе:

- измерение МЭД      излучения; мр/ч

- измерения плотности потока    излучения с загрязненных поверхностей   Част/кв.см мин.

- оценки объемной активности радионуклидов в веществах – Ки/л;

Прибор допускает подключение выносных блоков детектирования.

Диапазоны измерения: МЭД     излучения мр/ч 0,010 + 9,999 эквивалентной дозы р-излучения 0,1 + 99,99.

Значение мощности эквивалентной дозы  излучения определяют путем умножения показателей прибора на х10.

Плотность потока   излучения част/кв.см мин (10 – 58000).

Диапазон объемной активности растворов по изотопу _______________

(ки/л-10   10  ). Погрешность по изотопу С.

Питание (батарея «Корунд»-9В) обеспечивает непрерывную работу в течение 6 часов.

Табло на передней панели – цифровое жидкокристаллическое. Если прибор после включения издает постоянный звуковой сигнал, то необходимо установить новый элемент питания.

Проверить исправность  электронной пересчетной схемы и таймера прибора, для чего переключатель режима работы  МД, нажать кнопку «Контроль» и удерживая ее в нажатом состоянии до конца проверки, а затем кратковременно нажатием кнопки «Пуск». На табло – три точки между цифровыми значениями и начался отсчет чисел. Через 20 +5 секунд отсчет чисел должен прекратиться, окончание отсчета должно сопровождаться коротким звуковым сигналом, а на табло должно индицировать число 1,024. Если число отличается от указанного, прибор следует считать неисправным.

Для проверки работоспособности преобразователя напряжения и счетчиков необходимо «режим работы»  МД, нажать кнопку «Пуск». После окончания измерения на табло число близкое к естественному фону    излучения. Если на табло 0,000 или число меньше 0,005, прибор не исправлен  в ремонт.

Порядок работы.

Режим «Поиск». Закрыть заднюю крышку прибора. Род работы в Т, включить прибор, нажать кнопку «Пуск», прибор начинает счет импульсов. При естественном фоне прибор должен подавать 1 – 6 звуковых сигналов в минуту. С увеличением МЭД пропорционально возрастает частота следования звуковых сигналов.

Естественный фон излучения измеряется в широких пределах и, как правило, составляет от 0,005  0,06 мр/ч, умножая на 100, получим (5 + мр/ч).

Прибор не имеет сигнализации о переполнении индикаторов, а после переполнения 4 разрядов индикатора продолжает счет импульсов с 0. Повторите измерение и если убедитесь в переполнении разрядов индикатора – покиньте зараженную зону, а о ее наличии и координатах сообщите в соответствующие службы.

Дозиметр ДБГ-01 Н

Предназначен для обслуживания р/а загрязнения с помощью звуковой сигнализации уровня мощности эквивалентной дозы, а также для измерения мощности эквивалентной дозы фотонного ионизирующего излучения.

Применяется для оперативного радиационного контроля на различных предприятиях при работах, связанных с фотонным ионизирующим излучением.

Дозиметр измеряет мощность эквивалентной дозы (от 0,1 + 999,9 мкзв/ч). Отторирован по    С 137   и имеет два поддиапазона измерений:

- От 0,1 до 99,9 мкзв/ч   | на передней

- От 10 + 999,9 мкзв/ч    |  панели прибора

Основная относительная погрешность измерения мощности дозы

На 1 поддиапазоне    +20% на величину 7/н

На 2 поддиапазоне  +25% на величину 70/н, где н – измеренная мощность дозы, мкзв/ч.

На 1 пощдиапазоне в случае наличия фотонного ИИ дозиметр обеспечивает сигнализацию (режим» Поиск»).

Питание – от батареи типа «Корунд» – 9В.

Предусмотрен контроль напряжения источника питания.

Время работы от одной батареи не менее 24 часов.

Порядок работы:

- Подготовить к работе. 2. Работа (в режиме «Поиск»).

- Переключатель поддиапазонов __________99,9.

- При приближении к месту р/а загрязнения или к источнику фотонного излучения увеличивается интенсивность излучения и пропорционально возрастает частота следования звуковых сигналов.

В положении переключателя поддиапазонов  999,9 звуковая сигнализация отключается.

Измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД):

- осуществляется на 2 поддиапазонах

- измерение и вывод значения МЭД осуществляется автоматически 2-мя циклами на поддиапазоне + 99,9 около 35 секунд

поддиапазоне + 999,9 около 3,5 секунд.

Цикл измерения: МЭД характеризуется наличием точек после каждого разряда и набором информации на цифровом табло.

Цикл вывода значения МЭД, о наличии которого сигнализирует исчезновение точек после 1,2, 4 разрядов на + 99,9 и после 1, 3, 4 разрядов на поддиапазоне 999,9 характеризуется отсутствием набора информации на табло.

Снятие значений МЭД с табло дозиметра должно производиться только во время цикла вывода значения МЭД.

При мощности МЭД, превышающей 99,9 и 999,9 включается сигнализация переполнения цифрового табло (звуковой световой сигнализации).

Если переполнение произошло на обеих поддиапазонах – нужно покинуть зону, где МЭД 999,9  мкзв/ч.

«Белла» тот же прибор, что и ДГБ-01Н, только назван индикатором  излучения, что также неверно.

Диапазон измерения – (30 +ч/р) – измеренная МЭД.

Имеет два режима работы: Поиск и МЭД.

Дозиметр-радиометр РКСБ-104

Предназначен для индивидуального использования населением с целью контроля РО на местности, в жилых и рабочих помещениях.

Обеспечивает возможность измерения:

- МэквД -  излучения;

- Плотность потока  излучения с поверхности;

- Удельной активности радионуклида С 137    в веществах, а также звуковой сигнализации при превышении порогового значения Мэкв.Д.   излучения, установленного потребителя.

Прибор допускает возможность подключения выносных блоков детектирования.

Диапазоны измерений:

- мощность эквивалентной дозы  излучения мкзв/ч/ч-9,1 + 99,99.

ВНИМАНИЕ! Указанный диапазон соответствует мощности экспозиционной дозы   излучения в пределах 10 + 9999 мкр/ч.

- плотность потока   излучения с поверхности (по радионуклидам)    St90  + Jt 90 , 1/с/кв.см 0,1 + 99,99 (6 + 6000) ___________ частиц/    (мин кв.см).

- удельной активности радионуклида С 137 ,Бк/кг 2 * 103 + 2 * 106  что соответствует (5,4 х 10   + 5,4 Х 10 ) Ки/кг.

Питание от батареи «Корунд» (гальванический элемент).

Подготовка к работе:

- Осмотреть прибор.

- Подключить батарейку в отсеке питания.

- Перед включением прибора снять заднюю крышку.

- Установить движки кодового переключателя согласно паспорта.

- Поставить на место заднюю крышку.

- Проверить работоспособность измерительной схемы прибора, для чего:

- перевести тумблер в  «ВКЛ», при этом прибор должен регистрировать внешний радиационный фон, индикация символов + переполнение и  «  »/разряд батареи до 6в должен отсутствовать. Примерно через 28 секунд после включения прибор должен выдавать прерывистый звуковой сигнал: при этом на индикаторе должно установиться 4-х разрядное число, значащая часть которого, умноженная на пересчетный коэффициент 0,01 при измерениях МэквД внешнего фона  излучения и верхнем положении тумблера S3 и даст измеренную величину в мкзв/час. Время индикации установившегося числа ~ 14 с. после этого звуковой сигнал должен прекратиться, а прибор автоматически повторить цикл измерения. Включить прибор.

- Проверить работу порогового устройства для чего:

- перевести тумблеры S2 ,S1 в нижнее положение (соответственно «ДЕЖ» и «Х0,001, х 0,001 х 20»).

- Включить прибор тумблера S1  . В течение 280 секунд на табло будет индицироваться возрастающие значения 4-х разрядного числа. В момент превышения им значения 0,100 + 0010, что соответствует порогу срабатывания сигнализации, установленному потребителем, равному 0,1 мкзв/ч, прибор должен выдавать непрерывный звуковой сигнал. Включить прибор.

При измерениях значащая часть 4-х разрядного числа соответствует измеренной величине Мэксп.Д в мкр/час.

Дозиметр ДСК-04

Предназначен для обнаружения и оценки с помощью звуковой и световой сигнализации плотности потока тепловых нейтронов, рентгеновского  и жесткого   излучений, а также для измерения МЭД т ЭД рентгеновского  и   - излучений.

Применяется для индивидуального радиационного контроля в лабораториях НИИ и на различных предприятиях при работах, связанных с ИИ.

Питание – аккумуляторы типа Д-01.

Зарядка аккумуляторов осуществляется от зарядного устройства придаваемого к дозиметру.

Предусмотрена также возможность внешнего подключения аккумуляторов типа 7Д-0,1 или батареи типа «Крона». Для подсоединения указанных источников питания придается соединительное устройство.

Диапазон измерений МЭД (0,1 + 999,9 мр/ч).

Погрешность +             . (0,1 мр/ч + 1 р/ч).

Диапазон измерений ЭД (1 + 4096 мр).

(1 мр + 4 р).

Порядок работы:

В режиме «Поиск»

- Переключатель рода работ «Поиск».

- При наличии естественного фонового излучения дозиметр должен подавать до 5 звуковых и световых импульсов в минуту. В зависимости от интенсивности ИИ изменяется частота следования звуковых и световых сигналов. На табло в это время может меняться цифра десятых долей МЭД.

При контроле жесткого  излучения дозиметр следует располагать к предлагаемому источнику излучений стороной, на которой имеются прорези.

Режим «Поиск» может использоваться для локализации источника ИИ.

Измерение МЭД ________ может осуществляться при любом положении переключателя рода работ. При МЭД, превышающей ___ 1р/ч в режиме «ПОРОГ», включается сигнализация переполнения цифрового табло.

| II УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: | «ПРИБОРЫ ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ». |
| --- | --- |

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)

Назначение. Для определения в воздухе, на местности и технике отравляющих веществ типа VX-газы, Зарин, зоман, иприт, фосген, синильная кислота и хлорциан.

Технические данные. Чувствительность:

- по ФОБ …………………………………………………. до 50 х 10

- по фосгену, синильной кислоте и хлорциану………….до 5 х 10

- по иприту…………………………………………………до 2 х 10

Диапазон рабочих температур  - 40 градусов… + 40 градусов.

Масса 2,3 кг.

Устройство прибора. Прибор состоит из следующих элементов:

- корпуса с крышкой;

- ручного насоса;

- индикаторных трубок - 40 штук;

- насадки к насосу;

- грелки;

- патронов к грелке - 10 штук;

- противодымных фильтров - 5 штук;

- защитных колпачков – 10 штук;

- лопатки;

- электрофонаря.

Ручной насос предназначен для прокачивания воздуха через индикаторные трубки (ИТ).

В головке насоса размещены:

- нож для надреза концов ИТ;

- углубления для обламывания концов ИТ;

- гнездо для установки ИТ.

В ручке насоса размещены:

- ампулоукалыватель для разбивания ампул в ИТ;

- вкладыш для фиксации ампулоукадывателя в ручке насоса.

Индикаторные трубки служат для определения ОВ.

Насадка предназначена для работы с прибором при определении ОВ на почве, технике, в дыму, в сыпучих материалах.

Защитные колпачки служат для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от заражения ОВ, а также для помещения проб почвы и сыпучих материалов.

Противодымный фильтр используется для определения ОВ в дыму, в присутствии веществ и сыпучих материалах.

Грелка с десятью патронами служит для оттаивания ампул, для подогрева трубок:

- к красным кольцом и точкой при температуре ниже 0 градусов (до – 40 градусов);

- с желтым кольцом при температуре ниже + 10 градусов.

Подготовка прибора к работе и определение ОВ

При подготовке прибора к работе необходимо:

- проверить наличие в приборе всех предметов и убедиться в их исправности;

- разместить кассеты с ИТ в следующем порядке:

сверху трубки с красным кольцом и точкой, затем трубки с тремя зелеными кольцами, внизу трубки с желтым кольцом;

- снять с противодымных фильтров полиэтиленовый чехол, вынуть из прибора инструкцию по эксплуатации;

- закрепить прибор на груди.

Определение ОВ на местности и различных предметах.

При определении ОВ на местности в головке насоса устанавливается необходимая ИТ, на насосе поворачивается насадка, на нее надевается защитный колпачок (прижимное кольцо откидывается). Насадка прикладывается к почве (предмету) и делается необходимое число качаний. После снятия насадки колпачок выбрасывается, по ИТ определяется ОВ.

При определении ОВ в почве и сыпучих материалах проба помещается в защитный колпачок, который накрывается противодымным фильтром и закрепляется прижимным кольцом насадки. После прокачивания прижимное кольцо откидывается, после выброса пробы и колпачка, снимается насадка, по ИТ определяется ОВ.

Полуавтоматический прибор химической разведки (ППХР).

Назначение. Полуавтоматический прибор химической разведки предназначен для оснащения специальных разведывательных машин. С помощью ППХР определяют в воздухе, на местности, на боевой технике зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильную кислоту, хлорциан, а также пары газов в воздухе.

Основные ТТД:

- Прибор работоспособен при температуре в пределах от – 40 градусов до + 40 градусов.

- Производительность насоса прибора при напряжении сети 12В составляет не менее 2,0 л/мин. при сопротивлении 65-70 мм рт.ст.

- Время разогрева горелки – не более 15 минут.

(от – 40 до + 50 градусов).

- Электродвигатель и грелки работают при напряжении 12 – 13В. И работают от бортовой электросети машины.

- Прибор вибропрочен, пылетрызгозащищенный.

- Вес прибора в упаковочном ящике – 4,2 кг.

Вес насоса с грелкой – 2,2 кг.

Газосигнализатор автоматический ГСП-11.

Назначение. Автоматический газосигнализатор ГСП-11 предназначен для непрерывного контроля воздуха с целью определения в нем наличия паров фосфорорганических ОВ, при обнаружении в воздухе ОВ прибор дает световой и звуковой сигналы.

Основные ТТД:

- Прибор состоит из: датчика, пульта выносной сигнализации, 2-х ящиков с аккумуляторами НК-28, комплекта индикаторных средств и ЗИПа.

- Прибор работоспособен при изменении окружающей температуры от – 40 до + 40 градусов.

- В качестве источника питания служат аккумуляторы, питание термостатирующих нагревателей осуществляется от бортовой машины напряжением 12В. Потребляемая мощность нагревателей 120-140Вт.

- Продолжительность работы без перезарядки и смены аккумуляторов не менее 6 часов.

- Прибор имеет 2 рабочих диапазона чувствительностью к ОВ.

| №№ п.п. | Технические параметры | Диапазоны чувствительности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 1 | Время от начала прососа до получения сигнала наличия ОВ | От 60 до 80 секунд | От 5 до 8 минут |
| 2 | Продолжительность цикла | 24 + 2 секунды | 2 минуты +30 секунд |
| 3 | Время включения цепи тиратрона | 20 + 2 секунды | 20 + 2 секунды |
| 4 | Расход воздуха | От 0,7 до 1 л/мин. | 0,5 до 0,7 л/мин. |
| 5 | Продолжительность работы одной зарядкой индикаторными средствами | 2 часа | От 10 до 12 часов |
| 6 | Вес прибора: - датчика - пульт - ящик с аккумуляторами - комплект индикаторных средств | 12 кг 0,5 кг 15 кг 2 кг |  |
| 7 | Прибор устанавливается на машине ГАЗ-69 РХ на специальных амортизационных подвесках |  |  |

| III УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: | «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ОБЪЕКТЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДОЗИМЕТРИЧЕСКОМУ И ХИМИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ». |
| --- | --- |

Дозиметрический и химический контроль является составной частью противорадиационной и противохимической защиты (ПР и ПХЗ) населения.

Дозиметрический и химический контроль проводится непрерывно с момента его введения. Данные дозиметрического и химического контроля должны носить достоверный характер. Это достигается постоянной готовностью технических средств и умелым их использованием, а также личным участием начальников (командиров) в его осуществлении.

Для проведения дозиметрического контроля привлекаются следующие силы:

- разведчики-дозиметристы и разведчики-химики формирований и учреждений ГО;

- звенья радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля формирований ГО;

- разведывательные группы (звенья) общей разведки;

- группы (звенья) радиационной, химической разведки;

- звенья ветеринарной разведки;

- формирования и учреждения медицинской службы ГО;

- лаборатории (учреждения) сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК);

- химические и радиометрические лаборатории гражданской обороны.

В формированиях и учреждениях ГО, не имеющих в своем составе специалистов (разведчиков-дозиметристов и разведчиков-химиков), дозиметрический и химический контроль проводится специально назначенными и подготовленными для этой цели лицами.

При проведении дозиметрического и химического контроля используются приборы, соответствующее оборудование и аппаратура лабораторий, а также специальные автомобили.

Дозиметрический контроль.

Дозиметрический контроль включает контроль и обучение контролю радиоактивного заражения (загрязнения).

Контроль облучения людей подразделяется на групповой и индивидуальный.

Групповой контроль обучения проводится в целях получения данных для оценки работоспособности формирований ГО, рабочих и служащих объектов народного хозяйства и осуществляется с помощью войсковых измерителей дозы ИД-1 или дозиметров ДКП-50А, неработающего населения – расчетным методом.

Индивидуальный контроль обучения проводится в целях получения данных о дозах облучения каждого человека, которые необходимы для первичной диагностики степени тяжести острой лучевой болезни при сортировке пораженных на этапах медицинской эвакуации. Этот контроль осуществляется с помощью индивидуальных измерителей дозы ИД-11.

Групповой контроль обучения расчетным методом заключается в определении дозы облучения населения по средним уровням радиации в населенных пунктах с учетом продолжительности обучения и защищенности людей.

Уровни радиации в населенных пунктах измеряются через равные промежутки времени, как правило, со следующей периодичностью: в первые сутки с момента заражения – через 0,5 – 1 час; во вторые сутки – через 1 – 2 часа; в третьи и последующие сутки – через 3 – 4 часа. Для измерения уровней радиации используются измерители мощности доз типа ДП-5, ИМД-21 и ДП-3; (тактико-технические характеристики указанных приборов даны в приложении 2).

Расчет доз облучения производится по формуле:

Р срТ

Д=-------------, где

К осл.

Д – доза облучения, Р;

Р ср. – средний уровень радиации в населенном пункте, Р/ч;

Т – продолжительность облучения, ч;

К осл. – коэффициент ослабления доз гамма- или гамма и нейтронного излучения.

Средний уровень радиации определяется путем деления суммы значений измеренных уровней радиации на количество слагаемых.

Контроль облучения сельскохозяйственных животных производится расчетным методом исходя из средних уровней радиации, времени нахождения сельскохозяйственных животных на зараженной (загрязненной) территории и защитных свойств животноводческих подразделений.

Химический контроль.

Химический контроль проводится в целях определения факта и степени заражения отравляющими или сильнодействующими ядовитыми веществами средств индивидуальной защиты и одежды личного состава формирований ГО, техники, транспорта, сооружений, продовольствия, воды, фуража и других объектов, а также местности и воздуха; полноты дегазации зараженных объектов; возможности действий людей без средств индивидуальной защиты; факта применения противником неизвестных ОВ их анализа.

Химический контроль проводится с помощью приборов химической разведки и химических лабораторий (полевых и стационарных).

Приборы химической разведки (ВПХР, ПХР-МВ, ППХР) обеспечивают возможность определения ориентировочной величины концентрации ОВ и некоторых АХОВ в воздухе, степени заражения техники, транспорта, местности и взятия проб в зараженных районах.

Полевые химические лаборатории (ПХЛ-54, ПХЛ-ЗГ и другие), а также приборы и оборудование стационарных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля (химические лаборатории), химических и радиометрических лабораторий гражданской обороны используются для проведения химического анализа проб.

Химический контроль степени заражения объектов отравляющими веществами проводится биохимическим и химическим методами, а сильнодействующими ядовитыми веществами – только химическим методом.

Степень заражения объектов определяется после каждого применения противником химического оружия.

В первую очередь химическому контролю подвергаются средства индивидуальной защиты, одежда, обувь личного состава формирований ГО и населения, техники, транспорт, сооружения, а также продовольствие, вода и фураж, оказавшиеся в очаге химического поражения или зоне химического заражения. Контроль осуществляется разведчиками.

Степень заражения отравляющими веществами проб продовольствия, воды и фуража определяют учреждения СНЛК, химические и радиометрические лаборатории ГО.

Ветеринарные лаборатории выдают заключение о возможности использования сырых продуктов животноводства и растениеводства для употребления населением, а фуража и воды – для кормления и водопоя сельскохозяйственных животных и птиц. В сомнительных случаях производится санитарная экспертиза соответственно головным СЭС и ветлабораториями.

Полнота дегазации техники, транспорта, сооружений и других объектов определяется как после проведения их полной специальной обработки, так и после естественной дегазации (проветривания). При химическом контроле полноты дегазации определяются остаточные количества ОВ или АХОВ на продегазированных поверхностях объектов.

Полнота дегазации средств индивидуальной защиты, одежды, обуви, техники, транспорта и других объектов определения, как правило, на ПуСО, СОТ, СОО с помощью приборов химической разведки. Однако для контроля полноты дегазации не исключается взятие проб с объектов с последующим проведением анализа в химических и радиометрических лабораториях ГО.

На основе данных химического контроля штабами и службами ГО объектов народного хозяйства, районов и городов определяется объем специальной обработки, и организуются:

- полная санитарная обработка личного состава формирований ГО, рабочих и служащих объектов народного хозяйства, а также остального населения;

- ветеринарная обработка сельскохозяйственных животных;

- полная дегазация техники, транспорта и других объектов, подвергавшихся заражению;

- обеззараживание продовольствия, воды и фуража.

Кроме того, устанавливаются режимы работы объектов народного хозяйства и защиты населения в очаге химического поражения.

Организация дозиметрического и химического контроля.

Мероприятия дозиметрического и химического контроля и необходимые для их осуществления силы предусматриваются в планах гражданской обороны объектов народного хозяйства, районов, городов и служб ГО.

Дозиметрический и химический контроль организуется:

- в городах и районах – начальниками штабов и служб ГО городов, районов и командирами территориальных формирований ГО;

- в лечебных учреждениях и на санитарном транспорте - начальниками этих учреждений;

- неработающего населения – штабами ГО городов и районов с привлечением начальников жилищно-эксплуатационных контор (домоуправлений).

При проведении рассредоточения и эвакуации населения организация дозиметрического и химического контроля возлагается на представителей эвакуационных и эвакоприемных комиссий, начальников сборных эвакуационных и эвакоприемных пунктов, а также на начальников эшелонов (колонн). Для обеспечения этих видов контроля начальники ГО городов и районов предусматривают выделение необходимых сил и средств.

Контроль обучения проводится непрерывно при нахождении (действиях) людей на зараженной (загрязненной) РВ местности (территории). Контроль радиоактивного заражения (загрязнения) проводится, как правило, после выполнения задачи, поставленной начальником (командиром), а контроль химического заражения – немедленно после воздействия ОВ (СДЯВ) и выхода людей и техники из очагов химического поражения и после действий в зонах заражения.

Организация группового контроля обучения личного состава формирований ГО и населния.

Штабы и службы, а также командиры формирований ГО при организации группового контроля обучения особое внимание уделяют современному обеспечению личного состава техническими средствами контроля, сбору и учету данных о дозах облучения людей и определению категории их работоспособности.

В целях осуществления контроля обучения личному составу формирований ГО, рабочим и служащим объектов народного хозяйства выдаются войсковые измерители дозы – ИД или дозиметры ДКП-50А из расчета:

- один на звено, расчет;

- один-два на группу численностью 14 – 20 человек (производственную, сельскохозяйственную бригаду), а также на защитное сооружение ГО;

- руководящему и командиро-начальственному составу, а также лицам, действующим в отрыве от своих формирований ГО, - каждому по дозиметру.

Штабы и службы ГО городов, районов и объектов народного хозяйства перед выдачей войсковых измерителей дозы (дозиметров) организуют их подзарядку (приведение в рабочее состояние).

Исправные войсковые измерители дозы (дозиметры) при правильной эксплуатации в отсутствие ионизирующих излучений не требуют подзарядки в течение 10 суток.

Считывание показаний с войсковых измерителей дозы (дозиметров) производится непосредственным начальником (командиром) или назначенным лицом не реже одного раза  в сутки. Транспортирование войсковых измерителей дозы (дозиметров) для считывания показаний запрещается.

Время считывания показаний с войсковых измерителей дозы (дозиметров) устанавливается штабами ГО. Однако после воздействия на людей гамма- и нейтронного излучения (проникающей радиации) при ядерном взрыве считывание показаний производится немедленно.

Данные группового контроля облучения заносятся в ведомость выдачи войсковых измерителей дозы (дозиметров) и считывания показаний. После считывания показаний производится перезарядка войсковых измерителей дозы (дозиметров) и они возвращаются лицам, за которыми закреплены.

Данные о дозах облучения заносятся в журнал контроля облучения.

Суммарные дозы облучения периодически записываются в карточку учета доз облучения.

При отсутствии войсковых измерителей дозы (дозиметров) штабы ГО городов и районов с привлечением жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭК) и домоуправлений дозы облучения неработающего населения определяются расчетным методом.

По дозам облучения определяется категория работоспособности населения (в соответствии со ст. 56). Учет доз облучения ведется в штабе ГО городского района  - по ЖЭК (домоуправлениям); в штабе ГО города – по районам; в штабе ГО сельского района – по населенным пунктам.

Оценка работоспособности личного состава формирований ГО, рабочих, служащих объектов народного хозяйства и населения.

Дозы внешнего облучения, не приводящие к снижению работоспособности людей:

- при однократном облучении (до 4 суток) -  не более 50 рад, Р;

- при многократном облучении: в течение одного месяца – не более 200 рад, Р, в течение года – не боле 300 рад, Р.

При облучении более высокими дозами работоспособность людей снижается.

Обязанности должностных лиц по осуществлению дозиметрического
  и химического контроля.

Руководитель гражданской обороны и начальники служб ГО обязаны:

- осуществлять руководство организацией и проведением мероприятий по дозиметрическому и химическому контролю;

- на основании донесений командиров формирований ГО, начальников цехов (смен) производить оценку работоспособности личного состава формирований ГО, рабочих, служащих, остального населения и учитывать ее при принятии решений и постановке задач;

- представлять по подчиненности в установленные сроки донесения: о работоспособности личного состава формирований ГО, рабочих, служащих и остального населения; о дозах облучения руководящего состава; о зараженности (загрязненности)людей, сельскохозяйственных животных, а также техники и других материальных средств.

Штабы гражданской обороны обязаны:

- организовать дозиметрический и химический контроль и осуществлять контроль за его проведением;

- производить оценку работоспособности личного состава формирований ГО, рабочих, служащих и остального населения;

- вести учет облучения личного состава  штабов ГО, а также начальников (командиров) подчиненных штабов и территориальных формирований ГО;

- по результатам дозиметрического и химического контроля готовить предложения начальнику ГО по определению условий использования формирований ГО при ведении АСДНР; планировать замену или положение формирований ГО; уточнять режим радиационной защиты рабочих, служащих и остального населения;

- готовить донесения о работоспособности личного состава формирований ГО, рабочих, служащих и остального населения, а также о дозах облучения командиро-начальствующего состава и зараженности людей, сельскохозяйственных животных, а также техники, продовольствия, воды и других материальных средств в вышестоящие штабы гражданской обороны;

- организовывать изготовление ведомостей, журналов, бланков донесения и обеспечения ими формирований ГО и цехов (смен).

Начальник службы противорадиационной и противохимической защиты обязан:

- организовать обеспечение личного состава штаба, формирований и служб ГО техническими средствами дозиметрического и химического контроля;

- организовывать проверку технического состояния средств  контроля, своевременное техническое обслуживание и ремонт;

- готовить предложения о порядке обеспечения и использования имеющихся средств дозиметрического и химического контроля;

- готовить предложение по срокам, порядку и месту выдачи и считыванию показаний с войсковых измерителей дозы (дозиметров);

- участвовать в сборе и обобщении данных о дозах облучения людей и степени радиоактивного и химического заражения (загрязнения) техники, средств индивидуальной защиты и других материальных средств;

- принимать участие в оценке работоспособности личного состава формирований ГО, рабочих, служащих, а также в уточнении режимов производственной деятельности объектов народного хозяйства;

- производить расчет доз облучения населения и уточнять режимы радиационной защиты;

- принимать участие в организации и проведении контроля за зараженностью (загрязненностью) людей, техники, продовольствия и воды;

- определять объем работы по санитарной обработке людей  и специальной обработки техники, оборудования, средств индивидуальной защиты, одежды и обуви.

Начальник медицинской службы ГО обязан:

- организовывать лечебно-профилактические мероприятия среди личного состава формирований ГО, рабочих, служащих и остального населения, подвергшихся облучению;

- определять порядок использования радиозащитных средств;

- принимать участие в оценке работоспособности личного состава формирований ГО, рабочих, служащих и остального населения;

- оценивать возможность использования продуктов питания и воды, зараженных (загрязненных) радиоактивными и отравляющими веществами;

- принимать участие в определении объема работ по обеззараживанию продовольствия и воды.

Начальник (начальник штаба) службы защиты животных и растений ГО обязан:

- организовать дозиметрический и химический контроль и осуществлять контроль за его проведением;

- определять дозы облучения сельскохозяйственных животных расчетным методом и оценивать степень их поражения;

- контролировать зараженность (загрязненность) радиоактивными и отравляющими веществами сельскохозяйственных животных, фуража и воды из открытых источников;

- определять объем работ по ветеринарной обработке сельскохозяйственных животных и обеззараживанию фуража.

Начальник отряда первой медицинской помощи ГО (лечебного учреждения) обязан:

- организовать снятие показаний с индивидуальных измерителей дозы с записью результатов измерения и определение степени тяжести острых лучевых поражений людей;

- осуществлять контроль степени радиоактивного заражения (загрязнения) людей, прибывших в отряд первой медицинской помощи (лечебное учреждение);

- организовать изъятие войсковых измерителей дозы (дозиметров) у пораженных и передачу их штабам ГО;

- осуществлять контроль радиоактивного и химического заражения (загрязнения) продовольствия и воды, употребляемых персоналом лечебного учреждения и больными.

Командир формирований ГО обязан:

- обеспечить личный состав формирований ГО войсковыми измерителями дозы (дозиметрами), а разведчиков-дозиметристов и разведчиков-химиков, кроме того, приборами радиационной и химической разведки;

- следить за техническим состоянием и исправностью средств дозиметрического и химического контроля;

- систематически проверять дозы облучения, полученные подчиненными личным составом;

- считывать показания с войсковых измерителей дозы (дозиметров), находящихся у личного состава, вести журнал учета контроля обучения;

- оценивать работоспособность формирований ГО в зависимости от полученных личным составом доз облучения;

- организовать определение степени радиоактивного и химического заражения (загрязнения) личного состава, техники, транспорта и имущества в подразделениях формирований ГО;

- устанавливать возможность действий личного состава без средств индивидуальной защиты и докладывать об этом старшему начальнику;

- своевременно докладывать в штаб ГО объекта народного хозяйства или в штаб ГО города (района), службу ГО о работоспособности личного состава формирований ГО и дозах облучения командиров, а также о зараженности (загрязненности)личного состава и техники,

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

- Напоминаю тему, цель занятия, учебные вопросы;

- Даю задание на самоподготовку.

Руководитель занятий                        _______________________________